## Sheet1
标段 | 类别 | 品种 | 预估年使用量 | 产品描述及要求 | 是否需要提供样品
1 | 烧伤类 | 异种皮 | 30 | 1、适用于烧、烫伤及创伤、皮肤缺损所致创面（采用手术及非手术治疗时）的覆盖。 2、供体为 SPF 级猪，需提供《动物检疫合格证明》； 3、检测项目：猪瘟病毒、猪圆环病毒、布鲁氏菌等，结果均为 “阴性” 4、符合 GB/T 38462-2020《异种移植医用材料 猪皮》要求 5、使用前无需复杂预处理（如仅需生理盐水冲洗 5 分钟） 6、三类医疗器械注册证 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是
2 |  | 异体皮 | 无数据 | 1、适用于深 II 度及以上、大面积烧伤烫伤皮肤缺损所致创面（采用手术及非手术治疗时）的覆盖。 2、提供《人体组织捐献伦理审批表》 3、提供每批次供体筛查报告供体来源为合规 4、提供组织库洁净度检测报告（万级车间 + 百级无菌检测室） 5、提供第三方检测报告，明确指示病毒种类（如 HIV、脊髓灰质炎病毒）及灭活效果 6、移植后在创面稳定存活 1-3 周，期间无明显溶解、脱落（存活≥14 天为合格） 7、三类医疗器械注册证 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是
3 |  | 人工真皮 | 20 | 1、适用于适用于深度烧伤，外伤性皮肤缺损以及整形外科手术中非感染创面的真皮组织修复与重建。 2、生物安全性：无致敏性、无细胞毒性、无刺激性，符合 GB/T 16886《医疗器械生物学评价》系列标准 3、提供 3 种及以上常用规格；裁剪后边缘无脱层； 4、储存条件友好（2-8℃或室温）； 预处理≤5 分钟 5、三类医疗器械注册证 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是
4 |  | 纳米银烧伤类敷贴 | 4000 | 1、适用于各种II度及以下烧烫伤及皮肤溃疡等创面，用于辅助减少创面感染； 2、符合YY/T 1511-2017《医用纳米银抗菌产品 通用技术要求》 2、纳米银离子迁移量≤0.1mg/kg（避免体内蓄积，符合 YY/T 0969-2013《接触性创面敷料》要求 3、无细胞毒性（细胞毒性等级≤1 级，符合 GB/T 16886.5）；​ 4、无皮肤致敏性（致敏率≤0，符合 GB/T 16886.10）；​ 5、无皮肤刺激性（刺激性评分≤0.5，符合 GB/T 16886.10）； 6、三类医疗器械注册证 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是
5 |  | 烧伤抗菌创面敷料 | 2500 | 1、适用于覆盖烧伤、体表溃疡、褥疮、擦伤创面，避免创面与外界直接接触，为伤口创造湿性的愈合环境，同时抑制细菌在敷料上的定植抗菌剂类型； 2、提供抗菌谱、抑菌率、抗菌剂含量与释放、抗菌时效等核心的检测报告 3、提供吸液量、保湿性能、力学性能、透气性的基础适配性能的检测报告 4、提供贴附性、裁剪性、更换频率、残留性的使用性能的检测报告 5、三类医疗器械注册证 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是
6 |  | 烧伤抗菌类液体 | 2800 | 1、适用于皮肤及粘膜创面感染的预防和辅助治疗，促进创面愈合。 2、成分可含量：有机硅季铵盐、氨基多糖季铵盐（壳聚糖季铵盐）、聚季铵盐 ； 3、提供抗菌耐久性、成膜性、生物相容性、生物降解性、广谱抗菌性的检测报告 4、提供干燥速度、残留量、耐水性、挥发性的试验报告 5、二类及以上《医疗器械注册证》 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是
7 |  | 促创面生长修复材料 | 5700 | 1、胶原基促生长材料（Ⅰ 型 /Ⅲ 型胶原，需明确来源：猪源 / 牛源 / 重组人源） 、 2、壳聚糖基促生长材料（需明确脱乙酰度）、 3、生长因子复合材料（需明确生长因子种类：如 EGF/bFGF/VEGF，且需符合国家生物制品相关要求） 4、如生物活性玻璃、丝素蛋白基、海藻酸盐基等，需说明核心活性成分 5、适用于慢性难愈创面（糖尿病足溃疡、压疮 Ⅲ-Ⅳ 期、静脉性溃疡）、急性深度创面（深 Ⅱ 度 -Ⅲ 度烧伤、创伤缺损创面）、手术延迟愈合创面，需区分材料对不同创面的修复机制说明（如慢性创面侧重抗炎 + 血管生成，急性创面侧重上皮细胞增殖）。 6、二类及以上《医疗器械注册证》 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是
8 | 伤口类 | 水胶体敷料 （透明/不透明） | 8000 | 1、主要用于渗出液较少的伤口如：浅表烧伤、部分皮层烧伤，供皮区伤口、手术后伤口及皮肤擦伤； 2、提供吸液量、凝胶形成时间、渗液回渗率、吸液速率等方面提供检测报告 3、提供贴附性、拉伸性能、水蒸气透过率、裁剪性、背衬层性能等方面检测报告 4、提供细胞毒性、皮肤致敏性、皮肤刺激性等方面提供检测报告 5、三类《医疗器械注册证》 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是
9 |  | 水凝胶敷料 | 15 | 1、辅助用于伤口坏死腐烂组织的清创过程，适用于干燥或有坏死组织的伤口促进自溶性清创。 2、提供清创性能、吸收性能、生物相容性等生物活性与功能方面提供检测报告 3、、三类《医疗器械注册证》 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是
10 |  | 泡沫类敷料 （有黏胶/无黏胶） | 5000 | 1、适用于高渗出量伤口，提供良好的缓冲和吸收。 2、提供吸液量、吸液速度、渗液回渗率、渗液扩散范围提供检测报告 3、提供减压性能（界面压力）、压缩回弹率、拉伸强度、撕裂强度等减压与物理力学方面提供检测报告 4、符合 YY/T 0841-2011《医用泡沫敷料》（核心专项标准，覆盖基材、吸液、安全性能） 5、三类《医疗器械注册证》 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是
11 |  | 抗菌类敷料 （藻酸盐/高渗盐水/银离子等） | 700 | 1、适用于感染或可能存在感染的伤口 2、提供抗菌谱、抑菌率、抗菌剂含量与释放、抗菌时效等核心的检测报告 3、提供吸液量、保湿性能、力学性能、透气性的基础适配性能的检测报告 4、提供贴附性、裁剪性、更换频率、残留性的使用性能的检测报告 5、三类医疗器械注册证 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是，与第5标段有重叠的请备注说明
12 |  | 藻酸盐类敷料 | 无数据 | 1、是用于大量渗液的伤口 2、提供吸液量、凝胶形成时间、凝胶稳定性等核心功能的检测报告 3、提供纤维强度、贴附性、裁剪性（片状）、残留量物理性能的检测报告 4、提供细胞毒性、皮肤致敏性、皮肤刺激性、自溶性清创效果等安全性能的检测报告 5、三类医疗器械注册证 上述描述及参数请提供相应的佐证资料 | 是