## Sheet1
序号 | 设备名称 | 校准规范 | 适用范围 | 主要计量性能要求 | 校准周期
1 | B超 | JJF 1438-2013《彩色多普勒超声诊断仪（血流测量部分）校准规范》 | 适用于标称频率≤15MHz的彩色多普勒超声诊断仪血流测量部分的校准，不适用于二维图像、M型、频谱多普勒等其他功能。 | 多普勒血流速度示值误差​ | 1年
血流方向识别能力​
多普勒血流探测深度​
血流速度重复性​
|  | JJG 639-1998《医用超声诊断仪超声源检定规程》 | 该规程适用于B型、M型、多普勒型等各类医用超声诊断仪超声源的首次检定、后续检定和使用中检查，适用于标称频率0.5MHz～15MHz的医用超声诊断仪超声源的检定。 | 输出声强​
患者漏电流​
探测深度​
侧向（横向）分辨力​
轴向（纵向）分辨力​
几何位置精度​
盲区​
2 | CT | JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程》 | 适用于医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源的检定。 | CT剂量指数（CTDI）​ | 1年
CT值（水模）​
噪声​
空间分辨力​
低对比度分辨力​
均匀性​
层厚示值误差​
定位光精度​
3 | DSA | JJG 1067-2011《医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定规程》 | 适用于医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源的首次检定、后续检定和使用中检查，本规程适用于DSA系统，不适用于常规X射线摄影设备、CT设备等其他类型设备。 | 空气比释动能率​ | 1年
辐射输出的质（半值层）​
模拟血管最小尺寸​
空间分辨力​
低对比度分辨力​
对比度线性​
减影性能影响​
X射线管电压示值误差​
有效焦点尺寸​
4 | PCR | JJF 1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》 | 适用于模块加热的定性PCR仪和定量PCR仪的温度相关计量性能校准。所有类型的PCR仪（包括普通PCR仪、荧光定量PCR仪、数字PCR仪等）的温度控制性能校准都应参照此规范执行。该规范主要针对温度系统，不包含荧光定量PCR仪的光学系统校准。 | 温度示值误差​ | 1年
温度均匀度​
平均升温速率​
平均降温速率​
样本示值误差（定量PCR仪）
样本线性（定量PCR仪）
5 | X线机 | JJG 1078-2012《医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程》 | 该规程适用于医用计算机X射线摄影系统（CR系统）和数字X射线摄影系统（DR系统）X射线辐射源的检定，本规程不适用于乳腺和牙科用数字化摄影系统X射线辐射源的检定。 | 辐射输出的空气比释动能​ | 1年
辐射输出的重复性​
辐射输出的质（半值层）​
空间分辨力​
低对比度分辨力​
影像均匀性​
光野与照射野一致性​
有效焦点尺寸​
X射线管电压示值误差​
|  | JJG 744-2004《医用诊断X射线辐射源检定规程》 | JJG 744-2004《医用诊断X射线辐射源检定规程》 | 管电压示值误差​ | 1年
管电流示值误差​
曝光时间示值误差​
辐射输出量重复性​
半值层​
辐射输出量率线性​
6 | 除颤仪 | JJF 1149-2014《心脏除颤器校准规范》 | 手动心脏除颤器和自动体外除颤器（AED）与除颤功能直接相关的计量特性校准；不适用范围：植入式除颤器、遥控除颤器 | 除颤功能：释放能量、充电时间、同步模式、内部放电功能。 | 1年
心电监护功能：心电信号电压示值误差、心率示值误差、幅频特性、扫描速度示值误差。
经皮起搏功能：脉冲频率、脉冲宽度、脉冲电流幅度。
7 | 磁共振 | JJF 2151-2024《医用磁共振成像系统校准规范》 | 该规范适用于3.0T及以下的超导和永磁型医用磁共振成像（MRI）系统的校准 | 信噪比​ | 1年
图像均匀性​
几何畸变​
空间分辨力​
密度分辨力​
层厚​
静磁场强度​
全身SAR​
8 | 电导率 | JJG 376-2007《电导率仪检定规程》 | 适用于电解质电导率仪的首次检定、后续检定和使用中检验，电阻率仪和基于电导率测量原理的盐度计、总溶解固体含量(TDS)测量仪的校准可参照执行。 | 电子单元性能：包括重复性、引用误差。 | 1年
电导池性能：包括电导池常数示值误差、温度系数示值误差、温度测量示值误差。
整机性能：包括仪器引用误差、仪器重复性。
9 | 电子计价秤 | JJG 1204-2025《电子计价秤检定规程(试行)》 | 适用于最大秤量不大于100kg的中准确度级和普通准确度级电子计价秤的首次检定、后续检定和使用中检查。 | 准确度等级：中准确度级（Ⅲ级）、普通准确度级（Ⅳ级） | 1年
检定分度值
最大允许误差
重复性、偏载、鉴别力等技术指标要求
10 | 电子血球计数器 | JJG 714-2012《血细胞分析仪检定规程》 | 适用于血细胞分析仪的首次检定、后续检定和使用中检查，本规程适用于测量人体血液中红细胞计数（RBC）、白细胞计数（WBC）、血小板计数（PLT）和血红蛋白浓度（HGB）等参数的血细胞分析仪。 | 精密度要求 | 1年
准确性要求
线性范围
11 | 二氧化碳培养箱 | YY/T 1621-2018《医用二氧化碳培养箱》 | 适用范围：临床检验中生物细胞、组织和细菌等人体来源样本培养的医用二氧化碳培养箱 | 温度控制性能（37.0℃条件下） | 1年
二氧化碳浓度控制性能
湿度控制性能
12 | 分光光度计 | JJG 682-1990《双光束紫外可见分光光度计检定规程》 | 适用于新制造、使用中和修理后的波长范围为195-800nm（或以此为主要谱区）的双光束紫外可见分光光度计的检定。 | 波长准确度与重复性
透射比准确度与重复性
分辨率或光谱带宽
杂散光
|  | JJF 1836-2020《微量分光光度计校准规范》 | 微量分光光度计，其工作原理基于物质对不同波长光的选择性吸收和朗伯-比尔定律，常用于核酸与蛋白质的定性、定量分析以及菌液浓度的定量。 | 示值误差
重复性
线性和线性范围
|  | JJG 178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》 | 本规程将仪器的工作波长划分为三段：A段（190nm~340nm）、B段（340nm~900nm）、C段（900nm~2600nm），按照计量性能的高低将仪器划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ共4个级别。 | 波长示值误差与重复性
噪声与漂移
透射比示值误差与重复性
基线平直度
杂散光
吸收池的配套性
13 | 高频电刀 | JJF 1217-2025《高频电刀校准规范》 | 适用于额定输出功率范围为(50~400)W、工作频率范围为(0.3~5.0)MHz、安全分类为CF型的单、双极通用高频电刀的校准。不适用于双极工作模式下的牙科、妇科、眼科及皮肤科等专用高频电刀的校准。 | 输出功率示值误差 | 1年
高频漏电流
14 | 骨密度仪 | JJG 1050-2009《X、γ射线骨密度仪检定规程》 | 适用于双能X射线骨密度仪和γ射线单光子骨密度仪的首次检定、后续检定和使用中检验，但不适用于单能X射线骨密度仪和周围双能X射线骨密度仪。 | 重复性 | 1年
测量误差​
短期稳定性​
辐射防护性能​
15 | 呼吸机 | JJF 1997-2022《无创呼吸机校准规范》 | 适用于无创呼吸机和具有无创通气模式的有创/无创一体化呼吸机中无创部分的校准，不适用于高频喷射呼吸机、高频振荡呼吸机和急救呼吸机的校准。 | 气道压力 | 1年
呼吸频率
吸气氧浓度
|  | JJF 1234-2018《呼吸机校准规范》 | 适用于有创呼吸机（以下简称呼吸机）的校准，不适用于无创呼吸机、高频喷射呼吸机、高频振荡呼吸机和急救呼吸机，也不适用于医院中使用的仅用作增加患者通气量的设备。 | 潮气量
呼吸频率
气道峰压
呼气末正压
吸气氧浓度
|  | JJF 1998-2022《急救和转运呼吸机校准规范》 | 适用于急救和转运呼吸机的校准。不适用于有创呼吸机、高频喷射呼吸机、高频振荡呼吸机和用于治疗睡眠呼吸暂停的无创呼吸机，也不适用于医院中使用的仅用作增加患者通气量的设备。 | 潮气量
呼吸频率
气道峰压
呼气末正压
16 | 混匀器 | JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》 | 部分参数可参考，如转速、温度等 | 转速示值误差​ | 1年
转速稳定性​
温度示值误差（恒温型）
温度均匀性​
振幅/振荡幅度​
定时误差​
噪音​
17 | 肌电图 | JJF 1896-2021《肌电及诱发反应设备校准规范》 | 适用于肌电图设备和诱发反应设备（仅限电刺激部分）的校准，不包含其他功能模块。电刺激部分指设备中通过电极输出电流刺激信号的功能单元。 | 波形幅度 | 1年
波形频率
共模抑制比
幅频特性
刺激信号频率
刺激信号强度
刺激脉冲宽度
18 | 监护仪 | JJG 1163-2019《多参数监护仪检定规程》 | 本规程适用于多参数监护仪的首次检定、后续检定和使用中检查 | 心电部分：电压测量误差、扫描速度误差、幅频特性、心率示值误差 | 1年
无创血压部分：静态压力示值误差、血压示值重复性
脉搏血氧饱和度：脉搏血氧饱和度示值重复性、脉率示值误差
|  | JJG 760-2003《心电监护仪检定规程》 | 适用于以下设备的检定：心电监护仪（含心电图显示、心率显示、心电图记录等功能），•多参数监护仪的心电监护部分（仅限心电功能模块）；不适用范围：多参数监护仪的其他功能模块（如血压、血氧等）需按相应规程执行。 | 心电图显示部分：电压测量误差、噪声电平、扫描速度误差、输入回路电流、幅频特性（监护导联）、幅频特性（标准心电导联）、共模抑制比
心率显示部分：心率显示值误差、心率报警发生时间、心率报警预置值
19 | 洁净工作台 | JJF 2053-2023《洁净工作台性能参数校准规范》 | 适用于洁净工作台性能参数的校准，统一了洁净工作台的校准项目、校准方法和测量结果不确定度评定方法。 | 洁净度等级 | 1年
风速要求
噪声与振动
噪声与振动
沉降菌要求
高效过滤器完整性
20 | 酒精计 | JJG 86-2023《标准玻璃浮计检定规程》 | 本规程适用于以下质量固定式标准玻璃浮计的首次检定、后续检定和使用中检查：一、二等标准密度计、一等标准海水密度计、一、二等标准酒精计、一等标准糖量计、二等标准石油密度计；不适用于工作用玻璃浮计（适用JJG 42-2023）或非固定式浮计。 | 一等标准酒精计：最大允许误差（MPE）≤±0.2%vol | 1年
二等标准酒精计：MPE≤±0.4%vol
标准温度要求（通常为20℃）
|  | JJG 42-2023《工作玻璃浮计检定规程》 | 该规程是工作用玻璃浮计（包括酒精计、密度计等）计量检定的现行有效技术依据文件。本规程适用于以下质量固定式工作玻璃浮计的首次检定、后续检定和使用中检查：密度计、石油密度计、酒精计、糖量计、乳汁计、土壤计；不适用于标准玻璃浮计（适用JJG 86-2023）或非固定式浮计。 | 示值误差
重复性、回差等指标要
标准温度要求（通常为20℃）
21 | 冷冻切片机 | JJF 1897-2021《冷冻切片机校准规范》 | 本规范适用于以下设备的校准：医用冷冻切片机、科研用冷冻切片机、带有温度控制功能的冷冻切片机； 不适用范围：常温石蜡切片机、超薄切片机等其他类型切片设备。适用范围限制：本规范主要针对切片厚度和温度控制等关键参数，不包含设备其他功能模块的校准。 | 切片厚度示值误差​ | 1年
温度示值误差​
温度波动度​
制冷时间​
22 | 离心机 | JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》 | 转速20~100,000 r/min、带观察窗的医用离心机（无观察窗设备可参考附录C的无线测量法） | 转速示值相对误差​ | 1年
转速稳定度​
升降速时间​
定时相对误差​
噪声​
温度偏差（仅冷冻机型）
试液温升（仅冷冻机型）
23 | 量筒 | JJG 196-2023《常用玻璃量器检定规程》 | 本规程适用于以下常用玻璃量器的首次检定、后续检定和使用中检验：滴定管（具塞、无塞、自动定零位等）、分度吸量管（流出式、吹出式）、单标线吸量管、单标线容量瓶、量筒、量杯；不适用于标准玻璃量器（适用JJG 20系列）、专用玻璃量器或非玻璃材质的量器。 | 容量允差：按不同量器类型和标称容量确定（如10mL量筒允差±0.2mL） | 1年
流出时间：量出式量器液体自然流出的时间要求
等待时间：读数前需等待的时间规定
密合性：具塞量器的密封性能要求
24 | 麻醉机 | JJF 2149-2024《麻醉机校准规范》 | 适用于具有通气功能的麻醉机（麻醉工作站）的校准，不适用于非通气止痛设备。 | 潮气量示值相对误差​ | 1年
呼吸频率示值误差​
气道峰压示值误差​
呼气末正压示值误差​
输出氧浓度示值误差​
麻醉气体浓度示值误差​
25 | 酶标分析仪 | JJG 861-2007《酶标分析仪检定规程》 | 适用于以下设备的检定：各类酶标分析仪（包括单波长、双波长、多通道等类型）；不适用范围：其他类型的光谱分析仪器或非酶标分析功能的设备。 | 示值稳定性​ | 1年
波长示值误差​
波长重复性​
吸光度示值误差​
吸光度重复性​
灵敏度​
通道差异​
26 | 秒表 | JJF 2195-2025《秒表校准规范》 | 电子秒表（石英晶体振荡器，数字显示）、机械秒表（游丝机械振荡，指针显示）、指针式电秒表（市电频率驱动，指针显示）、数字式电秒表（数字电路，数字显示 | 示值误差 | 1年
重复性、回差等技术指标
日差（电子秒表）等特殊要求
27 | 灭菌器 | JJF 2088-2023《大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范》 | 适用于可以装载一个或多个灭菌单元、容积大于60L的蒸汽灭菌器设备温度、压力、时间参数的校准，其他类似设备也可参照执行。 | 温度参数：灭菌温度范围、温度均匀度、温度波动度等 | 1年
压力参数：灭菌压力、压力示值误差等
时间参数：平衡时间、维持时间、灭菌时间等
28 | 脑电图 | JJG 1043-2008《脑电图机检定规程》 | 适用于以下设备的检定：模拟脑电图机：最少8通道的模拟式脑电图机 | 定标电压​ | 1年
电压测量误差​
灵敏度误差​
时间间隔误差​
记录速度误差​
噪声电平​
共模抑制比​
幅频特性​
输入回路电流​
耐极化电压​
|  | JJG 954-2019《数字脑电图仪检定规程》 | 适用于以下设备的检定：数字脑电图仪（采用数字信号处理技术的脑电图设备）、带有数字脑电测量模块的设备（如多参数监护仪中的脑电模块） | 电压测量误差​
时间间隔误差​
幅频特性​
噪声电平​
共模抑制比​
耐极化电压​
定标电压​
29 | 尿液分析仪 | JJF 1129-2005《尿液分析仪校准规范》 | 适用于各种类型尿液分析仪的校准，包括干化学分析仪、全自动分析仪等 | 空白校准要求 | 1年
示值校准要求
其他性能要求：单条测量时间
30 | 全自动清洗机 | WS 310.3-2016《医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》 | 适用于医院和为医院提供消毒灭菌服务的消毒服务机构。 | 温度参数校准要求：温度偏差、温度均匀性、消毒保持时间 | 1年
湿热消毒效果要求：A0值、消毒温度、温差控制
计量系统要求：清洗剂计量精度、化学剂残留清除性能
31 | 免疫组化染色仪 | JJF 2087-2023《全自动免疫组化染色仪校准规范》 | 适用于全自动免疫组化染色仪（包括全自动免疫组化设备）的校准，涵盖设备的关键性能参数校准 | 温度参数：孵育温度、抗原修复温度等温度示值误差、温度均匀度 | 1年
加样参数：加样体积示值误差、加样重复性
时间参数：孵育时间、反应时间等时间控制精度
其他参数：根据设备功能可能包括的其他计量性能指标
32 | 生化分析仪 | JJF 1720-2018《全自动生化分析仪校准规范》 | 适用于以朗伯-比尔定律为定量原理的全自动生化分析仪的校准 | 吸光度示值误差​ | 1年
吸光度重复性​
线性误差​
ALT测量示值误差​
GLU测量示值误差​
33 | 生物安全柜 | JJF 1815-2020《Ⅱ级生物安全柜校准规范》 | 适用于Ⅱ级生物安全柜的校准，Ⅰ级和Ⅲ级生物安全柜相同原理部分的校准可以参照执行。 | 气流速度：下降气流流速、流入气流流速 | 1年
高效过滤器完整性
噪声与照度
人员、产品与交叉污染保护
其他性能指标：振动、柜体防泄漏、温升
34 | 酸度计 | JJG 119-2018《实验室pH(酸度)计检定规程》 | 该规程适用于以下两类仪器的检定与检查： 实验室pH(酸度)计：指专门设计用于实验室精密测量的台式或便携式pH计。 实验室通用离子计：指那些具备pH测量功能，可作为pH计使用的通用离子计 不适用于以下类型的仪器： 工业在线pH计（需依据 JJF 1547-2015《在线pH计校准规范》）。 手持式pH计（通常依据其产品标准或企业规范）。 便携式pH计（若其设计标准与实验室级仪器不同，需参考其他规范） | 电计pH挡示值误差(pH) | 1年
电计电压挡示值误差
输入电流(A)
输入阻抗引起的示值误差(pH)
温度补偿引起的示值误差(pH)
电计示值重复性(pH)
温度探头测温误差(℃)
仪器示值误差(pH)
仪器示值重复性(pH)
35 | 胎儿监护仪 | JJG 394-1997《超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程》 | 适用于新制造、使用中和修理后的超声多普勒胎儿监护仪超声源的计量检定工作 | 空间平均时间平均声强​ | 1年
患者漏电流​
工作频率偏差​
综合灵敏度​
心率测量范围​
心率示值误差​
外观及标志​
绝缘电阻​
36 | 胎心仪 | JJG 893-2007《超声多普勒胎心仪超声源检定规程》 | 适用于超声多普勒胎心仪超声源（即超声多普勒胎儿心率仪）的首次检定、后续检定和使用中检验。适用仪器类型：采用连续波多普勒原理，通过检测胎儿心脏搏动产生的多普勒频移信号来测量胎儿心率的医疗设备。不包括B型超声诊断设备、M型超声心动图仪等其他超声诊断设备。 | 输出声强​ | 1年
输出频率​
输出功率​
胎儿心率示值误差​
外观及标志​
绝缘电阻​
37 | 体重秤 | JJF 2005-2025《体重秤校准规范》 | 适用于数字式体重秤和弹簧度盘式体重秤的校准 | 示值误差​ | 1年
重复性​
载荷不同位置示值偏差​
零点误差​
38 | 天平 | JJG 1036-2022《电子天平检定规程》 | 适用于检定分度值e≥1mg的电子天平的计量检定，具体包括： • 电子分析天平：通常e=0.1mg、0.01mg等，用于实验室精密称量 • 电子精密天平：通常e=1mg、0.1g等，用于一般精密称量 • 其他电子天平：检定分度值e≥1mg的各类电子天平 准确度等级：特种准确度级（Ⅰ级）、高准确度级（Ⅱ级） 不适用于：机械天平（适用JJG 98-2019）、电子秤（适用JJG 539-2016）、检定分度值e<1mg的超微量天平 | 检定分度值​ | 1年
最大允许误差​
重复性​
偏载误差​
鉴别阈​
置零准确度​
|  | JJG 98-2019《机械天平检定规程》 | 适用于以下机械天平的计量检定： • 杠杆式天平：等臂天平、不等臂天平 • 扭力式天平：扭力天平、扭力分析天平 • 其他机械结构的天平 准确度等级：特种准确度级（Ⅰ级）、高准确度级（Ⅱ级）、中准确度级（Ⅲ级） 不适用于：电子天平（适用JJG 1036-2022）、架盘天平、工业用天平 | 检定标尺分度值​
横梁不等臂性误差​
示值重复性​
机械挂砝码组合误差​
空秤变动性​
灵敏度​
39 | 微泵 输液泵 | JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 适用于医用注射泵（微量注射泵）和医用容量式输液泵的校准 | 流量相对示值误差​ | 1年
流量示值重复性​
阻塞报警误差​
40 | 温度计 | JJG 130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》 | 适用于测量范围在-100℃~600℃的棒式和内标式工作用玻璃液体温度计的首次检定、后续检定和使用中检定，不适用于外标式玻璃液体温度计。 | 示值误差 | 1年
示值稳定性
线性度要求
41 | 温湿度计 | JJG 205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 适用于测量范围在5℃~50℃、30%RH~95%RH的机械式温湿度计、机械式湿度计（包括毛发式、指针式等）的首次检定、后续检定和使用中检验。不适用于电子式或数字式温湿度计。 | 温度示值误差：±2.0℃ | 1年
相对湿度示值误差：按不同湿度段分为±5%RH、±7%RH
温度回差、湿滞误差、重复性等指标要求
42 | 心电图机 | JJG 543-2023《心电图机检定规程》 | 适用于模拟心电图机和数字心电图机的首次检定、后续检定和使用中检查 | 电压测量：定标电压误差、电压示值误差 | 1年
时间间隔：走纸速度误差、时间间隔测量误差
幅频特性：频率响应特性
噪声：内部噪声水平
共模抑制比：抗干扰能力
灵敏度：增益准确度
其他参数：极化电压、输入阻抗等
43 | 血气分析仪 | JJF 2054-2023《多功能血气分析仪校准规范》 | 本规范适用于采用电化学和光学测量原理的多功能血气分析仪的校准，包括： • 血气分析仪（pH、pCO₂、pO₂等参数） • 血气电解质分析仪（增加K⁺、Na⁺、Ca²⁺、Cl⁻等电解质参数） • 其他多功能血气分析设备 | pH值示值误差：±0.04或±8%（取较大者） | 1年
pCO₂示值误差：±5.0%或±5mmHg（取较大者）
pO₂示值误差：±5.0%或±5mmHg（取较大者）
电解质示值误差：K⁺、Na⁺、Ca²⁺、Cl⁻等各有相应允差要求
重复性、携带污染率、线性等技术指标
44 | 血糖仪 | JJF 1383-2012《便携式血糖分析仪校准规范》 | 适用于体外监测人体血糖含量的便携式血糖分析仪（血糖仪）的计量校准，包括电化学法和光反射技术法两类血糖仪。 | 示值误差​ | 1年
测量重复性
线性误差
携带污染率
45 | 血透 | JJF 1353-2024《血液透析装置校准规范》 | 适用于自动配液血液透析装置的计量校准，包括电导率、温度、压力、流量等关键参数的校准。 | 透析液电导率示值相对误差 | 1年
透析液温度示值误差
静（动）脉压示值误差
透析液流量示值相对误差
抗凝泵注入流量设置值相对误差
脱水量设置值误差
血液流量设置值相对误差
外观及工作正常性检查
46 | 氧气吸入器 | JJG 913-2015《浮标式氧气吸入器》 | 适用于氧气瓶用吸入器和墙式吸入器的首次检定、后续检定及使用中检查。 | 工作压力：需符合设定范围。 | 半年
密封性：在规定压力下保持无泄漏。
安全阀排气压力：安全阀需在设定压力下可靠开启。
潮化瓶耐压强度：在规定压力下无破裂。
氧气压力表：示值误差、回程误差等需符合要求。
流量计：示值误差需在允许范围内。
47 | 液相色谱仪 | JJG 705-2014《液相色谱仪检定规程》 | 适用于配备紫外-可见光、二极管阵列、荧光、示差折光率及蒸发光散射检测器的液相色谱仪，涵盖首次检定、后续检定及使用中检查。 | 输液系统​：流量设定值误差（SS）与流量稳定性（SR）需符合设定要求 | 1年
柱温箱​：温度设定值最大允许误差：±2℃；温度稳定性：≤1℃/h
检测器​：基线噪声（如UV-Vis ≤5×10⁻⁴ AU）与基线漂移（如UV-Vis ≤5×10⁻³ AU/30min）
整机性能​：定性重复性（RSD）≤1.0%
48 | 医用激光源 | JJG 581-2016《医用激光源检定规程》 | 适用于波长范围 0.2 μm ~ 12 μm 的医用连续激光源和脉冲激光源的首次检定、后续检定及使用中检查 。 | 示值误差：医用激光源的示值误差应不超过 ±20%​ 。 | 1年
稳定度/重复性： 连续激光源：持续照射 10 min 内，输出功率稳定度应优于 ±10%​ 。 脉冲激光源：同一能量示值下，输出能量重复性应优于 ±10%​ 。
复现性：反复调节工作示值或重新启动后，输出功率或能量的复现性应优于 ±10%​
49 | 移液管 | JJG 196-2006《常用玻璃量器检定规程》 | 新制造、使用中及修理后的滴定管、分度吸量管、单标线吸量管、单标线容量瓶、量筒、量杯等玻璃量器 | 等级划分：分为 A级​ 和 B级​ 两个准确度等级，A级精度更高。 | 3年
容量允差：规定了不同容量规格下的最大允许偏差，例如25 mL滴定管A级为±0.04 mL，B级为±0.08 mL。
流出时间：规定了液体的流出速度范围，例如50 mL滴定管A级为45–70 s，B级为35–90 s。
50 | 移液器 | JJG 646-2006《移液器检定规程》 | 适用于量程 20μL–10000μL 的活塞式移液器，规定了首次检定、后续检定及使用中检验的技术要求。 | 容量示值误差：根据规程要求，需符合 A 级（如 1000μL 允许误差为 ±0.001μL）或 B 级（如 ±1.0%）的允差等级。 | 1年
重复性：测试结果的标准差应不超过容量允差绝对值的 1/3。
密封性：设备需具备全密封防污染结构，确保吸液嘴适配与密封性。
51 | 婴儿培养箱 | JJF 1260-2010《婴儿培养箱校准规范》 | 适用对象：使用空气温度控制方式工作的婴儿培养箱。 不适用对象：利用辐射热源对婴儿保暖的开放式培养箱、使用婴儿皮肤温度控制方式工作的婴儿培养箱、转送婴儿用的转送式婴儿培养箱。 | 温度偏差​ | 1年
温度均匀度​
温度波动度​
平均培养箱温度与控制温度之差​
温度超调量​
相对湿度偏差​
氧分析器示值允许误差​
婴儿舱内噪声​
报警器报警噪声​
52 | 游标卡尺 | JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》 | 适用于分度值为0.01mm、0.02mm、0.05mm和0.10mm，测量范围在(0~2000)mm内的各种规格游标、带表或数显卡尺的首次检定、后续检定和使用中检查。 | 示值误差要求 | 1年
零位误差要求
重复性要求
53 | 智能温湿度采集 | JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》 | 电参数型数字式温湿度计、温湿度传感器、温湿度变送器、温湿度巡检仪、温湿度记录仪、温湿度存储器等。 | 示值误差：测量值与标准值之间的最大偏差。 | 1年
重复性：在相同条件下多次测量同一量值的一致性。
稳定性：在规定时间内保持示值不变的能力。
54 | 转速表 | JJG 105-2019《转速表检定规程》 | 本规程适用于0.05级、0.1级、0.5级、1级和2级转速表的首次检定、后续检定和使用中检查。 | 最大允许误差 | 1年
示值变动性